REAGEN™ 流行性出血热病毒(EHDV)

检测试剂盒说明书

RNN89006

1．概述

REAGEN™ 流行性出血热病毒抗体检测试剂盒是用于鹿中流行性出血热抗体的定性检测。

流行性出血热病毒（EHDV）是一种专门感染野生和家养反刍动物的环状病毒，流行性出血热（EHD）在很多国家都存在，特别是北美的白尾鹿，其发病率和死亡率高达90%。鹿，麋鹿和驼鹿可以产生抗体。急性发病时，可以在感染动物的口腔和嘴唇中发现水肿，出血和溃疡。慢性发病时，感染的动物表现出蹄壁的脱落，糜烂和瘤胃中的伤痕。自然流产和死胎也出现在某些流行性病报告中。在野生反刍动物中，病毒可以持续感染15-40天。一般感染6天后，实验动物体内的病毒达到最大值（滴度＞106 pfu/ml）。

检测EHDV需要用到血液样品。REAGEN™ 流行性出血热病毒检测试剂盒提供了简单、快速和灵敏度高的ELISA 方法。蓝舌病病毒（BTV）,环状病毒属，可以产生类似的症状，正确的区分对疫病的防治和减少经济损失都很重要。ELSIA 方法可以准确的检测EHDV，跟BTV没有交叉反应。

- 试剂盒原理

该方法基于ELISA 夹心竞争法原理。流行性出血热病毒（EHDV）抗体已经被包被在微孔板上，加入样品时，如果样品中含有EHDV，就会跟板底的抗体结合。加入的检测抗体能特异性的结合EHDV其他结合位点，洗板后，加入酶标记抗体，可以特异性的跟检测抗体结合，加入底物后，微孔内的颜色跟样品中的EHDV含量成正比。

- 3. 试剂盒组成部分

REAGEN™ 鹿流行性出血热病毒检测试剂盒有96孔，可以检测46个样品（点双孔，其中4个孔为质控标准）。该试剂盒应当在适合的条件下储存，有效期为6个月。

| 试剂盒组成 | 数量 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| EHDV抗体包被微孔板 | 1x96 | 4°C |
| EHDV阳性质控 | 0.5ml | -20°C |
| EHDV阴性质控 | 0.5ml | -20°C |
| 50x 检测抗体 | 200ul | -20°C |
| 50x HRP酶标抗体 | 200ul | -20°C |
| 抗体稀释液 | 10ml | 4°C |
| 样品稀释液 | 15ml | 4°C |
| 20x洗液 | 20ml | 4°C |
| TMB底物 | 10ml | 4°C |
| 终止液 | 10ml | 4°C |

4. 未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 漩涡混合器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（可选）

5. 注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 小心处理阴性质控和阳性质控液。

- 不要使用过期的产品。

- 不同批次或盒子里的试剂不能混用，抗体和板子具有批次特异性。

- 确保HRP正确稀释配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 先加质控标准，后加样品。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 6. 样品的准备

- 血清/血浆

用试剂盒里提供的血清/血浆样品稀释液来稀释样品，（例如 取50ul的样品，加入200ul的样品稀释液，稀释倍数 5）稀释在室温下进行，其他样品保存-20°C。

细胞培养上清液

杂交瘤细胞或细胞系培养中的上清液，可以直接用于检测。冷冻的细胞上清液在检测前需要回到室温。

- 7. 检测步骤

试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 1x检测抗体

根据用量， 将50x 检测记抗体和抗体稀释液按照1:49比例混合，混匀备用。稀释后的抗体在-20°C可以保存2周。

- 1x酶标抗体

根据用量， 将50x 酶标记抗体和抗体稀释液按照1:49比例混合，混匀备用。稀释后的抗体在-20°C可以保存2周。

检测过程

一次反应所需试剂的用量参见下表。注：所有的质控和样品要点双孔。

| 试剂 | 每孔所需体积 |
| --- | --- |
| 样品/阳性质控/阴性质控 | 100ul |
| 1x 检测抗体 | 100ul |
| 1x HRP酶标抗体 | 100ul |
| 1x 洗液 | 3.6ml |
| 底物 | 100ul |
| 终止液 | 100ul |

- 取出实验用的微孔和试剂，使用前回到室温；

- 分别加入100μL的阳性质控和阴性质控到微孔中；点双孔，且保证阳性质控和阴性质控分开，避免交叉污染；

- 加入100uL 的稀释后样品，点双孔；

- 避光室温孵育60分钟；

- 倒掉微孔中液体。每孔加入300ul 洗液，然后倒掉，重复3次，最后一次拍干；

- 加入100uL 1x检测抗体，避光室温孵育60分钟；

- 倒掉微孔中液体。每孔加入300ul 洗液，然后倒掉，重复3次，最后一次拍干

- 加入100uL 1xHRP酶标抗体，避光室温孵育60分钟；

- 倒掉微孔中液体。每孔加入300ul 洗液，然后倒掉，重复3次，最后一次拍干；

- 加入100ul底物，室温下避光孵育5min,加入100ul终止液；

- 在450nm波长下检测吸光度值。

- 结果计算

- 质控

| - 质控 | - OD450 | - EHDV 滴度 |
| --- | --- | --- |
| - 阴性质控 | - ≤0.2 | - EHDV 阴性 |
| - 阳性质控 | - 3倍阴性质控 | - ≥ 105 Pfu/ml |

- Pfu/ml：每毫升试样中所含有的具有侵染性的噬菌体数

- 质控标准必须满足上面条件，检测结果才有意义。

- 样品

- 阳性样品： 450nm波长处样品吸光度值≥3倍阴性质控

- 阴性样品： 450nm波长处样品吸光度值≤阴性质控

- 可疑样品： 阴性质控≤450nm波长处样品吸光度值≤3倍阴性质控，样品需要复检或用

- 其他方法确认。