REAGEN™β-羟基丁酸测试盒

说明书(货号：RNN89004)

1．概述

REAGEN™β-羟基丁酸（BHBA）测试盒是利用酶促颜色反应原理，用于血清、腹水和尿液中β-羟基丁酸的定量检测。

该试剂盒具有以下特点：

- 高灵敏度，线性范围（0-4.5mM）。

- 快速和稳定的酶试剂，试验中无需昂贵仪器。

- 高重复性。

2．试剂盒原理

准备好血清，先加试剂A到有6 µL血清的微孔中，505nm检测吸光度；再加试剂B，孵育后再测吸光度值，通过变化的吸光度值计算β-羟基丁酸浓度。

首先BHBA被BHBA脱氢酶(BHBADH)氧化成乙酰乙酸盐;在这个过程中NAD+还原成NADH。在第二个步骤中,产物NADH在硫辛酰胺脱氢酶催化下，还原一种无色四唑盐,INT,成色彩鲜艳的产品(红色)甲瓒,吸收光线在505nm。

3．试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 微孔板 | 1x96孔 | 4°C – 30°C |
| 标品 | 1.5ml | 4ºC |
| 试剂A | 25ml | 4ºC |
| 试剂B | 4ml | 4ºC |

4．未提供的设备或材料

- 酶标仪505nm

- 离心机

- 蒸馏水

- 1.5ml 离心管

- PBS

- 多道移液器（50-300L）

- 5．注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 抗凝剂氟化物和草酸会导致错误的较小值。

- 当血红蛋白小于200 mg/dl胆红素小于10 mg/dl时，不会影响测试。

- 溶血标本可以通过空白孔校正。

6．样品的准备

- 按正常步骤准备20µL的血清样品，如果不做重复就有10µL够了，避免溶血，否则结果偏高

- 血样在4°C保存7日可用，冰冻则3周。

注意：结果大于4.5mM的要用等体积PBS稀释再测。结果乘以2.

7．反应测试步骤

所有试剂使用前回到室温，试验中用到的试剂现用现配，多余的试剂不能倒回原先的瓶子里，避免试剂的交叉污染。

准备标品：

- 取6个离心管标好记号：1,2,3,4,5,6

- 用蒸馏水按下表稀释标品，混匀。

| 编号 | 标品体积(1mM) | 蒸馏水体积 | 稀释后浓度 (mM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0µL | 100µL | 0 |
| 2 | 20µL | 100µL | 0.167 |
| 3 | 40µL | 80µL | 0.333 |
| 4 | 50µL | 50µL | 0.5 |
| 5 | 80µL | 40µL | 0.667 |
| 6 | 100µL | 0µL | 1 |

- 取6 µL所稀释的标品用于检测。

检测

- 加入6L的标准液或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入215L试剂A，轻轻敲击微孔板边缘混匀；

- 505nm测吸光度值A0；

- 每孔加入36L 试剂B，室温（20-25℃）孵育5分钟；

- 505nm测吸光度值Af；

- 计算变化的吸光度值Af-A0；

8．结果计算

浓度和吸光度变化值有线性关系，绘制标准曲线，读出样品浓度值。

以下曲线图是β-羟基丁酸测试盒典型标准曲线