REAGEN™ 血清总蛋白检测试剂盒

RNN89003

1．概述

REAGEN™ 血清总蛋白检测试剂盒是用于血清、血浆及流体样品中总蛋白的定量检测。

该试剂盒采用分光光度计分析方法直接检测血清样品中总蛋白，可以满足研究人员检测动物血清和尿液中总蛋白的含量。

该试剂盒的特点包括：

- 高灵敏度和低检测限（0.5g/dL）

- 快速（10分钟）且不需要昂贵的仪器。

- 高重现性。

- 简介

- 蛋白是血液中的大分子溶质的主要组成部分。在血浆中蛋白主要分为白蛋白和球蛋白。血液中蛋白水平的变化与各种疾病联系紧密。血浆中总蛋白水平升高与各种涉及肝，肾，或骨髓，以及其他代谢和营养障碍疾病密切相关。低浓度血清蛋白与多种症状有关，如体内水分过多，肾损伤，严重烧伤，或破坏蛋白质的合成（饥饿，蛋白质营养不良，或肝细胞损伤等）。

- REAGEN™  血清总蛋白检测试剂盒是一种简单，直接和自动化测量血清样本中总蛋白水平的方法。这种方法，通常称为双缩脲法，是基于在碱性溶液中铜离子（Cu2 +）和蛋白质的相互作用。

- 蛋白质 + Cu2+ → 蓝紫色络合物

- 颜色的强度，在540 nm处的吸光度，和蛋白质浓度成正比。本试剂盒提供血清、血浆和其他流体样品中总蛋白含量的直接测定方法。

- 该试剂盒包含足够的试剂检测42个样品（双孔），同时，含有总蛋白标准品，可以在检测过程中校准。

- 试剂盒原理

制备好血清样品后，在含有6μL血清的微孔里，加入总蛋白试剂，经过短时间的孵育后，在540nm酶标仪上检测微孔的吸光度值。样品中总蛋白的含量可以直接用吸光度值计算出来。

- 4. 试剂盒组成部分

REAGEN™ 血清总蛋白检测试剂盒有96孔，可以检测42个样品（点双孔，其中12个孔为标准品）。该试剂盒应当在4℃的温度下储存，有效期为6个月。

| 试剂盒组成 | 数量 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 微孔板 | 1 | 4°C–30°C |
| 标准品 | 1 瓶 | 4ºC |
| 标准品稀释液 | 4 mL | 4ºC |
| 总蛋白试剂 | 30 mL | 4ºC |

5. 未提供的设备或材料

- 酶标仪(550nm)

- 离心机

- 去离子水

- 1.5ml离心管

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（可选）

6. 注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 抗凝血药物如氟化物和草酸盐会导致结果偏低。

- 血红蛋白含量在200mg/dl以下或胆红素在10mg/dl以下时，对结果没有影响。

- 严重溶血样本的干扰，可通过血清或血浆空白来消除。

7. 样品的准备

（1）按照标准流程小心制备20μL样品，（如果是单个检测，10μL样品足够），任何含有肝素的样品不适合检测。

（2）血清或血浆中总蛋白在4°C时可以保存7天，在室温下下可以保存72小时。

注意：

样品中含量超过10g/dL 的需要用生理盐水（0.9% NaCl)稀释后重新检测，检测结果乘以稀释倍数2.

严重溶血的样品需要做样品空白。取5μL的样品加入到250μL的生理盐水中，混匀，读数，用样品吸光度值减去空白吸光度值得到校正后样品吸光度值。

- 8. 检测步骤

- 设置

预热所有试剂到37°C一小时，打开酶标仪预热，温度设定在37°C，并把波长调整到540nm。

使用前确保所有试剂预热到37°C。

试剂准备

制备标准品

加入3ml 标准品稀释液到 总蛋白标准瓶子中，上下翻转10次，混匀，室温下静置30min备用。

注意：溶解后的总蛋白标准在室温下有效期 是4小时，用完后保存在-20°C，有效期为180天。

可以将溶解后的总蛋白标准分装，避免重复的冷冻回温。

制备标准品工作液

- 取6个小管分别编号1,2,3,4,5,6；

- 按照下表稀释标准品，稀释后记得混匀；

| 编号 | 需要6.3g/dL总蛋白标准品体积 | 标准品稀释液的体积 | 稀释后标准品浓度(g/dL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0μL | 90 L | 0 |
| 2 | 15 | 75 L | 1.05 |
| 3 | 30 | 60 L | 2.1 |
| 4 | 45 | 45 L | 3.15 |
| 5 | 60 | 30 L | 4.2 |
| 6 | 90 | 0 L | 6.3 |

- 取6μL稀释后的标准品进行检测。

检测过程

- 加入6μL的标准品和样品到微孔中；

- 加入300μL的总蛋白试剂到微孔中；

- 37°C孵育10分钟；

- 在540nm波长下检测吸光度值。

9．结果计算

- 样品中总蛋白的浓度和540nm处吸光度值存在线性关系。因此，用标准品的吸光度值和稀释后的浓度值可以构建标准曲线，用来计算样品中总蛋白的含量。。