REAGEN™黄曲霉毒素M1酶联免疫反应试剂盒

RNM98001

1．概述

REAGEN™黄曲霉毒素M1酶联免疫反应测试盒是用于检测牛奶中黄曲霉毒素M1的残留。黄曲霉毒素M1是黄曲霉素素B1羟基化的产物。黄曲霉毒素已被确认是最常见的致癌物。

该试剂盒特点包括：

- 高回收率（75-120%），快速提取（10-15分钟）。

- 高灵敏度（0.02ng/g或ppb）

- 高重现性。

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到1.5小时）。

2．试剂盒原理

REAGEN™黄曲霉毒素M1酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，相关的抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同靶毒素特异性抗体一同加入孔中，如果样品中含有M1毒素，会竞争抗体，因而抑制板上包被的毒素与抗体结合。HRP标记的二抗，与结合在板上一抗相结合TMB底物加入板孔中，底物的颜色显色强度与样品中靶毒素的含量成反比。

3.试剂盒组成部分和储存

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 黄曲霉毒素M1包被板(Aflatoxin M1 Coated Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 黄曲霉毒素M1标准品(Standards)： 0ng/ml阴性质控(Negative control) 0.02ng/mL 0.06ng/mL 0.18ng/mL 0.54ng/mL 1.62ng/mL 回收用10ng/ml(Spiking，可选) | 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL | 2-8℃ 2-8℃ |
| 黄曲霉毒素M1一抗(AflatoxinM1 Antibody #1) | 6mL | 2-8℃ |
| HRP -二抗(HRP-Conjugated Antibody #2) | 12mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 25mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 11mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 11mL |  |
| 牛奶提取液I（Milk Ext.Buffer I） | 28mL X3 |  |
| 10x牛奶提取液II（10x Milk Ext.Buffer II） | 10mL |  |
| 10x PBS | 10mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，黄霉素毒素M1标准品，一抗和1×HRP-二抗应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.样品检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 鲜奶 | 0.03 |
| 活菌奶/酸奶 | 0.05 |
| 炼奶 | 0.15 |
| 乳清粉 | 0.15 |
| 奶粉 | 0.1 |

5.交叉反应数据

| 药物 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 黄曲霉毒素M1(Aflatoxin M1) | 100 |
| 黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1) | 36 |
| 黄曲霉毒素B2(Aflatoxin B2) | 25 |
| 黄曲霉毒素M2(Aflatoxin M2) | 19 |
| 黄曲霉毒素G1(Aflatoxin G1) | 17 |
| 黄曲霉毒素G2(Aflatoxin G2) | 3 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱（可选）

- 漩涡振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

- 蒸馏水

- 乙腈

- 正己烷

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有黄曲霉毒素M1，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性，确保试剂使用正确。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过24h，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

- 1x PBS 的制备

- 1体积的10xPBS同9体积的蒸馏水混合

- 1x牛奶提取液II 的制备

- 1体积的10x牛奶提取液II同9体积的蒸馏水混合

鲜奶

- 取1ml奶样加入0.5ml牛奶提取液I，涡流2分钟。

- 室温下6000rpm离心5分钟。

- 取50μL澄清液作检测。

稀释倍数：1.5 (建议添加范围0.15-0.3ppb)

活菌奶/酸奶

- （1）   取1mL(/1g)奶样加入1.5ml牛奶提取液I，涡流2分钟。

（2）   室温下6000rpm离心5分钟。

（3）   取50μL澄清液作检测。

稀释倍数：2.5 (建议添加范围0.15-0.3ppb)

炼奶

- （1）   称0.5g炼奶样加入3.5mL 1xPBS，涡流2分钟。

（2）   室温下6000rpm离心5分钟。

（3）   取50μL澄清液作检测。

稀释倍数：8.0 (建议添加浓度0.3ppb)

- 乳清粉

- （1）   称0.5g样品加入4mL 1x牛奶提取液II，涡流2分钟。

（2）   室温下6000rpm离心5分钟。

（3）   取50μL澄清液作检测。

稀释倍数：8.0 (建议添加浓度0.3ppb)

奶粉

（1）称取1g奶粉加入3mL无水乙腈，最大速涡流2分钟。

（2）室温下4000rpm离心5分钟。

（3）取1mL上清液在60℃下氮气吹干。

（4）加入0.5mL正己烷和1mL牛奶提取液I, 涡流混匀1分钟。

（5）室温下4000rpm离心2分钟,去除上层正己烷，

（6）取50μL下清液作检测。

稀释倍数：1.5(建议添加浓度0.3ppb)

9检测步骤

- 试剂准备:

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。(二步法)

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 50 L | 1.2 mL |
| 酶标二抗 | 100 L | 2.4 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入50L一抗，轻敲微孔板边缘混匀30秒；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板4次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上拍干；

- 每孔加入100L 1×酶标二抗，轻敲微孔板边缘混匀30秒；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板4次，每次加入250L1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物，用手敲板边缘30秒钟混合均匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光培养15分钟， 加入100L的终止液终止反应。

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是黄曲霉毒素M1酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线