REAGEN™呕吐毒素酶联免疫反应检测试剂盒

RNM98004

1．概述:

REAGEN™ 呕吐毒素检测试剂盒是用竞争性酶联免疫的方法定量分析谷类、饲料、干肉、干鱼、种子、牛奶中的呕吐毒素。该试剂盒有以下特点

- 高回收率（75-105%）

- 高重复性

- 快速（不考虑样本的情况下反应只需不到0.5小时）

2．试剂盒原理

REAGEN™ 呕吐毒素检测试剂盒基于竞争性酶联免疫检测原理，呕吐毒素抗原包被在酶标板孔内，分析过程中，样品和酶标二抗以及抗体加入微孔中，如果样品中存在呕吐毒素，就可竞争与呕吐毒素抗体结合，阻止了酶标板上的抗原与抗体结合。经酶催化底物发生反应颜色变化，颜色的深浅与呕吐毒素的浓度成反比。

3. 试剂盒组成

已包被抗体的酶标板(DON-BSA Coated Plate) (可拆式)                12×8 孔

标准液(Standards)(0，2，6，18，54，162 ppb)                      6×1.0mL

回收用1000ng/mL(Spiking)(可选)                                  1×1.0mL

DON一抗(Antibody 1#)                                            1×6.0mL

酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody 2#)                            1×6.0mL

10×样本稀释液(Sample Dilution Buffer)                          1×10mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)                                     1×30mL

终止液(Stop Buffer)                                             1×12mL

TMB底物(TMB Substrate)                                          1×12mL

4.检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 谷类/饲料(低浓度) | 80 |

5.交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 呕吐毒素(DON Toxin) | 100 |
| 3-AC-呕吐毒素(3-AC-DON) | ＞100 |
| 15-AC-呕吐毒素(15-AC-DON) | 4.2 |
| 三乙酰呕吐毒素（Triacetyl-DON） | 0.5 |
| T-2毒素（T-2 Toxin） | ＜0.1 |
| T2 Triol | ＜0.1 |
| 雪腐镰刀菌烯醇(Nivalenol) | ＜0.1 |

6．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 匀浆器

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有呕吐毒素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，   抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 确保洗板正确，洗板充分。

8．样品的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

1×样品稀释液

按1：9的比例来配制10×样品稀释液和双蒸馏水。举例：取1ml 10X样品稀释液加入到9ml双蒸馏水中，配制成10ml的1X样品稀释液，按需要，可同比例放大或缩小。

谷物/饲料/种子（低浓度）

    - 称取1g样品，10ml蒸馏水，涡流5分钟。

    - 室温下4000rpm离心10分钟。

    - 移取0.5ml上层液到新的试管中，加1.5mL 1x样品稀释液，涡流1分钟。

    - 每孔取50uL用于检测。

稀释倍数：  40

9．酶联免疫反应测试步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 50 L | 1.2 mL |
| 酶标二抗 | 50 L | 1.2 mL |
| 1×工作洗液 | 1 mL | 24 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| TMB底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中；

- 每孔加入50L酶标二抗；

- 每孔加入50L的呕吐毒素一抗，轻微振荡混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下避光孵育15分钟；

- 倒掉微孔液体，每孔加入250L 1×工作洗液洗板4次，最后一次洗板后，将酶标板倒置用力甩干（可用吸水纸拍干）；

- 每孔加入100L TMB底物，混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育10分钟后，每孔加入100L终止液；

- 450nm下读数(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是呕吐毒素酶联免疫反应测试盒典型标准曲线